2018年阜阳师范学院校医院医用设备采购

项目编号：FYSY2018040

询价文件

2018年5月

## 一、询价公告

1. 项目概况

1.1项目名称：阜阳师范学院校医院医用设备采购

1.2项目编号：FYSY2018040

1.3采 购 人：阜阳师范学院

1.4资金来源及预算:财政资金，预算14.6万元

1.5采购方式：市场询价

1.6采购内容：详见询价文件，本项目不接受联合体响应。

2.供应商资格

2.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.2具备有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证及《中华人民共和国医疗器械生产（经营）企业许可证（二类）》(经营企业必须提供生产厂家唯一授权书，现场提供资质原件或加盖公章复印件及法人授权委托书原件查验）

3.询价文件的获取及开标时间

3.1自公示之日起，供应商可在阜阳师范学院网站(www.fync.edu.cn)下载询价文件。

3.2项目询价时间：2018年5月10日，上午9点整。

3.3询价地点：阜阳市清河西路100号阜阳师范学院（西湖校区）综合楼1419室。

3.4供应商须在开标前半小时内到达询价地点，签到并提交询价响应文件（正本1份，副本2份，密封提交），否则不具备参与询价的资格。

4.其它

答疑、修改及澄清等内容，均在阜阳师范学院网站发布，供应商应主动上网查询，采购人不再另行通知且不承担供应商未及时关注相关信息所引发的相关责任。以上内容作为询价文件的有效组成部分，对供应商具有同样约束效力。

5.联系方式

联 系 人：王老师

联系电话：0558-2596305

联系地址：阜阳市清河西路100号阜阳师范学院（西湖校区）综合楼1417室

阜阳师范学院

2018年5月4日

## 二、供应商报价须知

1、供应商须一次性报出不得更改的价格，报价为完成本次服务项目的全部费用价格，其组成包括但不限于人员工资、管理费、通讯费、培训费、税金、利润等一切费用。中标供应商应自行解决员工医疗、工伤、纳税、保险及劳保、福利、食宿、员工上下班交通等（以上组成包括但不限于）为完成服务所发生的一切费用。报价为供应商在询价响应文件中提出的各项支付金额的总和。报价中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2、供应商须自行勘察现场，实地充分考虑项目服务期间的各项风险因素，进行报价，勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。中标供应商所用人员与学校没有劳务关系，所发生的一切工伤、劳资等纠纷与学校无关，由中标供应商全权负责。

3、采购人向供应商提供的项目有关资料和数据，是采购人现有的能为供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

4、供应商应确保其所提供的报价资料的真实、有效和合法，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

5、无论基于何种原因，项目本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，则采购人均有权决定是否取消该供应商此前被评议的结果，或是否对该报价予以拒绝，并有权要求采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均自行出担，采购人保留进一步追究其责任的权利。

6、询价响应文件一律不予退还。

三、评审方法及询价终止

1、本次询价活动将采用有效低价方法评审。询价小组以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价通知书实质性要求（包含资格条件、技术指标及规格、质保期等以及询价过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。若出现报价相同的情况，则按照技术指标优者优先；若报价相同且所投产品技术指标相等，则采取询价小组抽签方式确定成交供应商。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应当终止询价：

1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）有效供应商数量不足，不符合竞争要求的；

4）经询价小组一致认定应予废标情形的;

3、在询价过程中，出现下列情形之一的，供应商的询价响应文件无效（或询价文件中约定的其他情形）：

1）供应商对同一询价项目递交两份以上（含两份）内容不同的报价文件，或对同一询价项目有两个以上（含两个）报价，且未声明哪一个有效的；

2）询价过程中，供应商报价明显低于成本价的，询价小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

3）实质性不满足采购需求的。

四、采购需求

注：本采购需求以及需求中要求提供的相关证明材料的复印件（加盖单位公章）应一并列入报价文件内。

供货期限：合同中约定

送货地点：阜阳师范学院清河校区校医院办公室。

支付方式：签订合同前，成交供应商需向采购人提交合同总金额10%的履约保证金，验收合格后转为质量保证金，无质量问题一年后无息退还。

本项目付款方式为一次性付款，验收合格后支付全款。

项目内容：

校医院医用设备（包含数字式十二道心电图机一台、24小时动态血压监护工作站一套、动态心电分析工作站一套）

需求参数：

数字式十二道心电图机招标参数

一．产品名称

数字式十二道心电图机

二．产品基本配置：

1.数字式十二道心电图机主机一台（含充电电池一块）2.导联线两根3.肢体电极八个 4.胸电极十二只 5.电源线一根 6.接地线一根

三．基本参数及要求

1、工作条件：

1.1 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%~80%的环境下正常工作

1.2  产品的电源插头符合中国标准，无需适配器

2、 ECG输入

2.1  ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集

2.2 导联选择：手动/自动可选

2.3  输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）

2.4  频率响应：0.05-150Hz (-3db)

2.5  耐极化电压：±500mV

2.6 共模抑制比：≥115dB

2.7除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

2.8文输入及中文操作提示和中文报告语言

3、波形处理：

3.1  A/D转换：24bit

3.2 灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动或手动

3.3  自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能

3.4 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

4、存储器

4.1  设备内置存储器，存储病历不低于700例

4.2  数据可通过SD卡、USB口导入导出

4.3  支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间

5、 显示器：

5.1  不低于7英寸彩色液晶显示屏，支持显示背景网格

5.2  显示信息：同屏显示12导同步心电波形

5.3  显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等

6、记录器：

6.1  热敏式点阵打印机

6.2  走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s

6.3  打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印

6.4  记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等

6.5 可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告

7、功能

7.1  具有性别、年龄组快速切换键

7.2  拥有自动测量功能和自动诊断功能

7.3  手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。

7.4 自动模式下可以支持10-60S时间的采集，记录，存储，传输。

7.5 长时间波形冻结功能

8、外部输入接口：

8.1  USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口

8.2 支持使用有线、无线的方式进行联网，

8.3  支持DAT、PDF格式

9、便携：外部隐藏式提手可方便机器移动

10、电源：交直流两用　自动转换

10.1 交流电源：交流 100V~240V  50Hz/60Hz

10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时

11、产品认证：

11.1通过CE认证、FDA注册，UL认证，取得CMD医疗器械产品认证证书（提供复印件）

11.2公司需要通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证

其他要求：

1.全套设备保修三年，质保同期，软件终生免费升级。

2.随时提供一站式专业售后优质服务。

3.必须满足所有技术参数。

24小时动态血压监护工作站技术招标参数

一．产品名称

24小时动态血压监护工作站

二．产品基本配置

1.正版智能动态血压系统分析软件一套、

2.动态血压监护仪主机2台

3.说明书2套（硬件说明书，软件说明书）。

4.血压袖带2副（臂围24~32cm）

三．硬件要求

1.血压测量盒轻便可随身携带

2.使用不超过2节5号或7号电池，确保可持续工作24小时以上

3.袖带固定方便牢靠。

四．主要技术参数及说明：

1、测量范围：收缩压60-255mmHg   舒张压30-195mmHg

2、测量精度：+ 3mmHg

3、充气压力：0-299mmHg

4、心率：30-200bmp

5、记录容量：大于300条

6、测量方法：示波法，线性放气

7、测量模式：定时模式/自动模式/睡眠模式/自定义模式

8、测量间隔：5/10/15/20/30/60/120分钟

9、电池：两节AA（5号）碱性电池，支持至少200次测量

10、PC接口：红外/蓝牙/USB

10、尺寸：体积小巧，外形美观，便于患者携带

11、重量：小于170克（不含电池）

12、自适应放气和充气技术，最大化保证病人测量舒适性；

13、内置双处理器并行监控，保证测量安全；

14、内置USB通讯接口，无需驱动即可快速连接至PC；

15、测量噪音小、重量轻，提升用户使用体验；

16、用户不适时可按键快速停止测量并放气；

17、提供血压脉搏波波形显示功能，辅助医生进行二次诊断；

18、智能识别病人测量状态，包括静止、心律失常、轻/中/重度运动等；

19、提供多种图表辅助分析工具，包括趋势图、相关图、饼图、直方图、昼夜规律图、对比图等；

20、提供血压变异系数、夜间血压下降比、血压负荷、晨峰血压等分析指标；

其他要求：

1.全套设备包含配套软件一套，记录仪2个，每个记录仪含配套原装套包两个，袖带一副。

2.全套设备保修两年，质保同期，软件终生免费升级。

3.需提供人员培训。

4.随时提供一站式专业售后优质服务。

5..必须满足所有技术参数。

24小时动态心电分析系统工作站招标技术参数

一、产品名称

1.动态心电分析系统

二、产品基本配置

1  24小时动态心电分析系统工作站（包含正版智能动态心电系统分析软件一套、

12导动态心电记录盒3个、品牌电脑一台、打印机一台、操作床及操作椅各一张）。

2 说明书2套（硬件说明书，软件说明书）。

三 、动态心电分析系统整机功能

1.动态心电图分析系统具有下列认证文件：

（1）欧盟CE认证

（2）通过欧洲ISO13485质量管理体系认证

（3）通过ISO9001质量管理体系认证

2. 能全信息存贮患者数据，并可DVD光盘刻录备份。

3 .1个标准24小时的记录，可在10秒内下载完毕。

4. 系统同步分析一条记录时，自动分析时间小于20秒；

四、动态心电记录盒主要功能和技术参数

1 导联方式：标准12导联，10根导联线记录，真实准确采集12导心电数据。

2 轻便小巧，重量低于85克， 1节7号碱性电池供电，可连续记录160小时以上。

3 可通过更换导联线，实现3导心电数据采集

4 记录盒内置LCD液晶屏， 分辨率不低于: 125*64

5 记录盒上的液晶屏可以查看数据采集模式，可以实时观察任意导联心电波形，确保电极安放成功；

6 采样率4000Hz，开启起搏达到10000Hz。高信噪比（>100dB），高精度高分辨率（16bit,最高10000Hz采样）

7多通道采集起搏器信号，内置起搏器检测电路。

8存储类型为SD存储卡，容量不低于3G。确保实现最大14天的数据能够存储。

9记录盒内置电池电量检测和导联脱落检测电路，当电池电量不足或者导联线脱落时，采用蜂鸣器和指示灯的方式报警。

10记录盒仅有两功能键，M键、P键，避免患者误操作。

11导联连接正常时，记录盒可自动开始记录。

五、智能动态心电分析软件主要功能和技术要求

1.具有精确的智能化算法，可根据数据特征自动调整分析策略，无需手动调整不应期时间，QRS波宽度，灵敏度，主分析导联等分析参数，即可获得准确的分析结果，实现房早、室早等心率失常的智能化分析。

2.具有全程自动跟踪编辑功能（自动修正伪差心搏后房早、自动移除房颤事件中房早、自动调整最快最慢心率位置）。

3.模板分析：包括正常、房早、室早、起搏、伪差、疑问心搏模板，模板数目自适应，根据实际波形逐波生成，修改模板方便快捷，可反复修改、单波修改、多波批量修改功能，模板内有同屏心搏叠加图。

4.房颤、房扑全自动分析：具有全程心电数据的RR间期时间散点图技术，一键自动分析房颤房扑，可准确定位房颤发生时间、持续时间和房颤段平均心率，房颤事件列表显示；

5.提供同屏显示24小时、一小时时间散点图、以及对应的心电图条图、逐步定位具体心搏，列出具体房颤、房扑事件发生时间，时长等准确信息。

6. 具有1小时Poincare散点图技术及24小时Poincare散点图。

7 .Poincare散点图可以彩色显示不同心律失常

8. Poincare散点图可以逆向选择，从散点图中任意框选出心电波形

9.可在直方图上批量编辑心搏、插入心搏，如房早未下传等。

10.自动挑选最快最慢心律，并自动插入图条，无需人工手动存图。

11 .能够准确快速判断最快最慢心率，可以即时找到准确真实的最快最慢心率，并且支持即时打印。

12. 心律失常事件列表：室早时间、房早事件、停搏事件、心率异常事件、ST段事件单独列表，可根据心律失常发生时间、模板编号、事件类型对事件进行排序。

13 报告预览功能：可自动生成综述结论，结论术语有标准模板也可由用户自定义。报告预览中已存图条可再编辑。

14 具备全自动添加最快心律、最慢心律、单发室早、单发房早等图条功能，即：无需任何按钮，在数据分析完毕时即存好条图。

15 电子尺工具:测量尺可测量心电信号的间期和幅值,平行尺可代替分规功能。

16 ECG滤波功能:提供工频滤波和实时基线滤波功能,提高心电信号质量。

其他要求：

1.全套设备包含配套软件一套，记录仪3个，每个记录仪含配套原装套包两个。

2.全套设备保修两年，质保同期，软件终生免费升级。

3.需提供到二级以上医院人员培训至少两周。

4.必须满足所有技术参数。

五、合同模版

（本合同模版仅作为参考，项目单位可酌情修改或重新草拟）

阜阳师范学院采购合同

采购单位（甲方）：

供货单位（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

本项目经批准采用      采购方式，为进一步明确双方的责任，确保合同顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条    产品的名称、规格、数量和价格（内容较多可另附清单）

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

总合计	大写：                             小写：

第二条    产品的技术标准（包括质量要求）；按下列第（  ）项执行：

（1）按国家标准执行；（2） 按部颁标准执行；（3）若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；（4）有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供的和交付的货物技术标准应与询价文件规定的技术标准相一致。若技术标准无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的正式标准。

第三条    产品的交货方法、到货地点和交货期限

1、交货方法，按下列第（ 1 ）项执行：

（1）乙方送货上门；（2）乙方代运；（3）甲方自提自运。

2、到货地点：

3、产品交货期限：

第四条    合同总价款

合同总价款（大小写）：

第五条    付款方式：本合同以人民币付款

货款支付方式： 签订合同前，成交供应商需向采购人提交合同总金额10%的履约保证金，验收合格后转为质量保证金，无质量问题一年后无息退还。

第六条    验收方法

乙方安装调试完成后，在     天内通知甲方组织验收。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购中心同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

第七条    违约责任

1、乙方不能在约定时间内交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的20% 的违约金，一切后果及损失由乙方承担。

2、乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 20 %的违约金。

4、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

5、任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方支付相当于本合同总价款 20 %违约金。

6、违约金可以从履约保证金中扣除，或者从货款中扣除，不足部分违约方另行支付.

第八条    合同的变更与解除

1、变更：任一方不得擅自变更合同，变更需双方协商一致。

2、解除：任一方在合同履行期限届满后一个月内未履行，或者未全部履行合同的，另一方有权解除合同，一切损失由违约方承担。

第九条    合同生效

本合同自甲乙双方当事人签字盖章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，也可按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。本合同一式 六 份，甲方三份，乙方三份。

第十条    售后服务及技术支持

乙方应提供完善全面的技术支持和售后服务，否则采购人将在事实调查的基础上，视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1、保修

乙方对其所提供的货物免费保修   年，保修期从 采购方验收合同签字后 开始。乙方应在接到报修通知后    小时内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后    小时内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2、维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十一条    合同有效期

本合同自     年   月   日至     年   月   日有效

第十二条    其他

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请采购管理机关调解，调解不成，按以下第（  1 ）项方式处理：（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向阜阳仲裁委员会申请仲裁。（2）向合同交货地有管辖权的人民法院起诉。

第十三条    合同附件及其效力

下列文件作为合同附件，与合同具有同等法律效力，顺序在前的具有优先解释权；

（1）采购文件；（2）报价文件；（3）通知书… …

第十四条    其他

第十五条    本合同共叁页，壹拾伍条。

采购人（甲方）：                          供货人（乙方）：

（公章）                                （公章）

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电话：                                    电话：

年   月   日                          年   月   日

询价响应文件

项目名称：

项目编号：

采购人：

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年     月     日

## 一、法定代表人授权书

本授权书声明：           公司（工厂）的       （法人代表姓名、职务）（纳税人识别号：              ）代表本公司（工厂）授权本公司（工厂）        （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加

采购项目活动（项目编号：             ），全权代表本公司处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：询价响应、谈判、签约等。供应商代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

代理人（被授权人）签字或盖章：

供应商名称(加盖公章)：

授权委托日期：

附件：被授权代表人身份证加盖单位公章的复印件及手机号码

二、供应商诚信承诺书

我单位参加本次采购活动，郑重承诺如下：

1.本次采购提供的所有资料都是真实有效、准确完整的，并按时接受资格审查，如发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消参与询价和成交候选人资格。

2．本次参与采购绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经查证属实，同意取消参与询价和成交候选人推荐并承担相应的法律责任。

3．本次采购如我单位为成交候选人，除不可抗力外，决不因任何其它原因放弃成交候选人资格及履行合同责任，否则承担相应法律责任。

出现上述情形之一的，我方同意一定期限内不参与阜阳师范学院采购活动，愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。

供应商：   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年   月   日

## 三、报价明细表及其它需求响应情况

1、报价明细表（货币单位：人民币元）：

| 项目名称 |  | 项目 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应总报价 | 大写： |  |  |
|  | 小写： （元） |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |

注意：

1、供应商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“报价明细表”中。

2、报价不得大于采购预算，否则作废标处理。

## 四、资格证明材料

（询价文件规定的资质材料及采购需求中须提供的证明、证件等材料的复印件且加盖公章）

项目单位、国有资产管理处意见

本项目的采购需求及参数，我们予以确认。 项目单位：校医院 联 系 人：徐建周 电 话：2598026 （单位盖章） 2018年5 月4日

招 阜阳师范学院 年 月 日